心脏射频消融导管注册技术审查指导原则

二0一二年十二月

目    录

一、前言

二、适用范围

三、注册申报资料要求：

四、参考文献

# 五、编制说明

附录I：产品风险管理资料

附录II：临床资料

# 一、前言

本指导原则旨在给出系统的、具有指导意义的指南性文件，一方面有利于监管部门对心脏射频消融导管上市前的安全性和有效性进行准确的评价，另一方面有利于指导企业规范产品的研究开发和生产管理。

本指导原则系对心脏射频消融导管的一般要求，申请人/制造商应依据具体产品的特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。申请人/制造商还应依据具体产品的特性确定其中的具体内容是否适用，若不适用，需详细阐述其理由及相应的科学依据。

本指导原则是对申请人/制造商和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其它方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制订的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。

# 二、适用范围

本指导原则适用于一次性使用的心脏射频消融导管(简称“导管”)。导管的适用范围为能够经血管腔道途径，把射频能量传递到目标组织，应具备 “可操纵性”（即导管头端可控弯曲）及标测功能。根据需要，导管还可设计成具有测温、阻抗、测压、磁导航、盐水灌注等功能。

# 三、注册申报资料要求

（一）产品的技术资料

应当提供对导管进行全面评价所需的基本信息，应包含但不限于以下内容：

1、产品的安全特性和性能特性

1.1 设计特征：产品的结构与功能的描述，内容应足够详尽，便于了解导管的性质和操作，应提供图样(如照片／详细图纸等)和样品(必要时)。对所有功能(如但不限于测温、阻抗、测压、磁导航、盐水灌注等)、实现原理与途径、技术指标与质量控制的描述应足够详尽。产品图示中注明部件名称及各部件所使用全部材料(含涂层)的完整资料至少包括：每个材料的准确俗名与化学名称，有机高分子材料应列出其分子结构图、金属材料应列出其全部金属名称、成分及其牌号，无机材料应列出其结构式、结晶状况等资料。 应明确与导管兼容的设备及附件（射频发生器、延长电缆等）。或给出兼容设备的技术规格，如射频频率、导管可承受的最大工作电压、工作电流、射频功率等。

1.2 物理性能：
     a、导管及各部件形状、尺寸(外径、长度、电极数及电极间距、弯形及范围等)、导管的可见性(如X射线可探测性)及电学性能等指标。

b、机械和力学特性：
        导管、各部件连接部位的连接可靠性、抗拉强度、断裂力、泄漏、可调弯段的弹性、弯曲疲劳性等。

1.3化学性能：

重金属、紫外吸光度、易氧化物、酸碱度、灼烧物残留、涂层性能等，应用环氧乙烷方式灭菌产品需对环氧乙烷残留量进行控制。

1.4生物安全性：

a、每种材料的名称、材料的性能要求和企业的验收标准及相关的生物学评价报告，全部材料应逐一列出。

b、产品的生物学评价应根据产品与人体接触部位、接触方式及接触时间，按GB/T16886.1标准的规定要求进行评价，本导管属于与循环血液短时（小于24小时）接触类产品。

2、同类产品国内外研究及应用现状分析，与已批准上市的同类产品等同性的对比资料：详细描述与已上市器械的相似点和不同点以及相对于市场上同类常规产品在技术、设计和应用方面的创新性报告与相关资料。

3、应提供产品包装及灭菌方法的选择依据，按照相关标准确认并进行常规控制，灭菌水平（SAL）应保证达到1×10-6。灭菌过程还应开展以下方面的确认：产品与灭菌方法的适应性、包装与灭菌工艺适应性及灭菌有效期及货架寿命。

4、电气安全性

提供产品符合电气安全标准的资料。

5、设计和生产过程相关信息。应包含产品的设计过程和生产工艺过程的资料。可采用流程图的形式，设计过程和生产过程的概述，但不能替代质量管理体系所需的详细资料。

（二）产品的风险管理资料

制造商应按照YY/T 0316-2008《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准的要求，针对心脏射频消融导管的安全特征，从能量危害、生物学及化学危害、环境危害、有关使用的危害、功能失效及存储不当引起的危害等方面，对产品风险进行全面分析并阐述相应的防范措施，风险管理报告及相关资料的要求可参考附录I。

（三）产品的标准

导管产品的技术要求应符合GB9706.1、GB9706.4、YY0778、YY0285.1等标准的要求，并与产品设计验证与临床的结果一致。

1、一般描述

应给出产品型号、规格、结构、组成(给出示意图)、明确各部件的名称及制造材料(含涂层)(准确化学名称、金属牌号及通用名)、功能等内容。

2、技术要求

应符合标准GB9706.1、GB9706.4、YY0778、GB/T16886系列、GB/T14233系列等相关标准的要求。

对导管具有的测温、阻抗、测压、磁导航、盐水灌注等功能应明确其性能要求、参照标准及有效的验证方法。

## （四）注册/检测单元划分原则

## 根据产品的结构组成、制成材料、功能、预期用途等情况划分注册/检测单元。

## 结构功能(如操纵方式、是否具有测温、阻抗、测压、磁导航、盐水灌注等功能)、制成材料(含涂层)、预期用途不同应划分为不同的单元注册。

## 同一注册单元检测时应考虑产品之间的差异性，应作相关检测。

## （五）产品的临床资料

## 对导管进行的临床试验应满足《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械临床试验规定》、《临床试验质量管理规范》的要求，详见附录II。

## （六）产品说明书

1．应当提供完整的说明书并包含申报范围内所有型号产品／所有组成部分。

2．应当符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》、GB 9706.1、GB 9706.4和YY0778等相关标准中的要求，且至少应给出以下内容：

2.1明确的产品型号、规格、功能及结构（如电极数量、间隔、是否有标测功能及测温方式等）型式。

2.2应包含导管临床使用的说明。应明确导管的适应证。

2.3应给出详细的禁忌证、警告、注意事项等内容，包括但不限于：

2.3.1导管使用资质的要求，如只能由受过心内电生理研究、导管消融和心脏暂时起搏培训的医师使用。

2.3.2 适用人群的说明。

2.3.3与X射线成像设备一起使用时，采取措施降低辐射的警告。

2.3.4 电磁兼容方面相关的警告及措施，如起搏器和植入式心电复律器可能受到RF信号影响的警告。

2.3.5 对于术中并发症风险监控的警告及建议。

2.3.6使用前，检查包装完整性、导管整体状况、有效期等情况，如有异常不得使用。

2.4、应明确与导管兼容的设备及附件（射频发生器、延长电缆等）；或给出兼容设备的技术规格，如射频频率、导管可承受的最大工作电压、工作电流、射频功率等。

2.5、应给出导管的运输、储存条件。

2.6  应给出灭菌方式及有效期的说明。

2.7  应有不可重复使用的警告.

# 四、参考文献

[1]《医疗器械监督管理条例》

[2]《医疗器械注册管理办法》（局令第6号）》

[3]《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（局令第10号）

[4]《医疗器械临床试验管理规定》(局令第5号)

[5]GB9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》

[6]GB9706.4-2009《医用电气设备第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》

[7]GB/T16886《医疗器械生物学评价》

[8]《Cardiac Ablation Catheters Generic Arrhythmia Indications for Use;Guidance for Industry》

[9]《Clinical Study  Designs for Catheter Ablation Devices for Treatment of Atrial Flutter》

[10]《Clinical Study  Designs for Percutaneous Catheter Ablation for Treatment of Atrial Fibrillation》

五、《心脏射频消融导管注册技术审查指导原则》

编制说明

- 指导原则编写的目的

心脏射频消融导管上市时间不长，但已在临床的广泛应用，并且申报数量有所增加。本指导原则旨在给出系统的、具有指导意义的指南性文件，以便于监管部门对心脏射频消融导管上市前的安全性和有效性进行准确的评价。

二、指导原则有关内容的说明

（一）产品的技术资料部分，旨在以统一的总结或概括的形式，给审评人员提供足够详细的信息，以履行他们的职责。

（二）结合心脏射频消融导管的产品特点，考虑了要符合注册检测要求可能给制造商造成的负担，本指导原则引入了差异检测的内容。

（三）考虑该类产品因为适用人群的不同，导管结构、规格尺寸、技术指标等性能存在差异，因此，该指导原则内容仅适用于成人。

（四）本原则中包含了临床试验方法的建议，或中心认为通过这些方法可以为上市申请提供科学有效的支持性证据，但不应看作是强制要求。制造商可建立自己的假设，计算样本量，并应当说明其合理性。

三、指导原则编写单位和编制过程

本指导原则的编写成员由医疗器械注册技术审评人员和天津医疗器械质量监督检验中心、临床心血管病、临床试验统计学、风险管理等方面的专家共同组成。

本指导原则参考了ICH-GCP、FDA相关技术资料及相关标准，组织专家结合我国国情对该指导原则进行了多次研讨，综合各种意见，形成本征求意见稿。