乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒

（磁微粒化学发光法）非临床研究技术

审评要点（征求意见稿）

本审评要点是乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）安全性、有效性和质量控制方面有重要影响的技术要求/审评共识的文件，通过综合分析乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）的风险和受益信息，提炼汇总为本文件，用于规范技术审评工作，统一技术审评尺度。

本审评要点是对乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）预期能达到安全和性能指标的验证/确认要求，供注册申请人准备注册申报资料的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，需在遵循法律规章、规范性文件和强制性医疗器械标准的前提下，结合产品的具体特性，使用本审评要点。

本审评要点是在当前认知水平下制定的。随着技术审评经验的积累和科学技术的不断发展，本审评要点的相关内容也将适时地调整或及时转化为注册审查指导原则。

一、适用范围

本审评要点适用于乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）产品注册，其他方法学的试剂注册可参照本审评要点，但应根据产品的具体特性确定其中内容是否适用。

按现行《体外诊断试剂分类目录》，该类产品分类编码为6840-01-01075乙型肝炎病毒前S2抗原/抗体检测试剂，管理类别为III类。

二、审评主要关注点

（一）综述资料

乙型肝炎病毒外膜蛋白包括S、前S1和前S2三种成分。其中乙型肝炎病毒前S2抗原（Hepatitis B Virus Pre-S2，HBV Pre-S2）是由前S2区基因编码55个氨基酸组成的蛋白质，对HBV吸附肝细胞有间接的介导作用，HBV Pre-S2是血清内清蛋白受体所处位置，HBV要经过血清内聚合清蛋白的介导才能黏附到肝细胞的表层体内，体现病毒复制情况，其免疫原性强。在血清中HBV Pre-S2水平与HBV的感染和复制有密切关系。

预期用途：用于体外定性检测人体血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒前S2抗原。

临床上主要用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。

不建议单独用于诊断，需结合HBsAg、HBeAg、HBV-DNA、肝功能等指标综合分析。

综述资料应重点描述与同类和/或前代产品的比较信息，应着重从方法学、检验原理、预期用途、主要组成成分、适用机型、储存条件及有效期、主要性能指标（检出限、准确度、精密度、分析特异性、高剂量钩状效应）、阳性判断值及临床应用情况等方面写明拟申报产品与境内、外已上市同类产品和/或前代产品之间的主要区别。

（二）非临床资料

1.产品技术要求及检验报告

该类产品有适用的国家参考品，建议采用国家参考品进行检验并制定产品技术要求。

2.分析性能研究资料

（1）适用的样本类型

血清、血浆样本，其中血浆样本应考察不同抗凝剂对检测的影响。

（2）样本稳定性

建议考察样本在室温、冷藏及冷冻条件下的稳定性，同时考察冻融次数的影响。

（3）准确度

建议采用方法学比对的方式，与已上市同类试剂采用临床来源的样本进行研究。

（4）精密度

建议采用阴性样本以及三个不同浓度阳性样本，其中应包括临界浓度样本，来考察精密度。综合考虑不同时间、地点（室内、室间）、仪器、操作者、试剂批次（批内、批间）等因素对精密度的影响。

（5）检出限

至少采用3个阳性样本建立检出限，采用另外3个阳性样本验证检测限，以95%检出水平作为检出限。样本浓度可采用第三方已批准试剂进行确认。

（6）分析特异性

包括干扰物质和交叉反应研究。

应对各种可能的内源性及外源性干扰物质进行评价。内源性干扰物质：血红蛋白、甘油三酯、胆红素、人干扰素、类风湿因子；外源性干扰如常见药物和乙肝治疗药物：乙酰氨基酚、阿莫西林、头孢克洛、维生素 C、阿司匹林、布洛芬、拉米夫定、阿德福韦酯片、恩替卡韦片等。

交叉反应物质：甲型肝炎病毒抗体、人免疫缺陷病毒抗原/抗体、丙型肝炎病毒抗体、乙型肝炎病毒核心抗体IgM抗体、戊型肝炎病毒抗体IgG抗体、戊型肝炎病毒抗体IgM抗体、抗核抗体（ANA）、抗线粒体抗体（AMA）、人抗鼠抗体（HAMA）、系统性红斑狼疮（SLE）阳性样本、甲型流感病毒（IAV）、乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、乙型肝炎病毒前S1抗原、EB病毒、EB病毒衣壳抗原IgG抗体、巨细胞病毒IgG抗体等。

（7）高剂量勾状效应

申请人应评估高剂量钩状效应并提交研究资料。建议采用至少超过本产品检出限1000倍浓度的样本进行研究。

3.稳定性研究

一般应包含研究方案，采用的样本、仪器和试剂信息，数据（如温度记录等）及试验结果等。

（1）实时稳定性（货架有效期）

提交至少三批申报产品在实际储存条件下保存至成品有效期后的实时稳定性研究资料。明确储存的环境条件（如温度、湿度和光照）及有效期。

（2）使用稳定性

提交申报产品实际使用期间稳定性的研究资料，应包括所有组成成分的开封稳定性。适用时提交复溶稳定性、机载稳定性及冻融次数研究资料等。如涉及校准品，还应提交校准频率或校准稳定性研究资料。明确产品使用的温度、湿度条件等。

（三）运输稳定性

提交申报产品可在特定或者预期的条件下运输的研究资料，应说明产品正确运输的环境条件（如温度、湿度、光照和机械保护等）。同时说明产品的包装方式以及暴露的最差运输条件。注意应考察经过运输条件后实时稳定性。

4.阳性判断值研究

阳性判断值的确定：提交对申报试剂阴性/灰区/阳性等结果判断的阳性判断值（cut-off,CO）确定的研究资料，包括具体的试验方案、人群样本选择、评价标准、统计学分析和研究数据等。建立阳性判断值使用的样本来源的选择应考虑到不同的地理区域、不同的感染阶段和生理状态等因素的影响。另外，不同的样本类型应分别确定和验证。

如适用,可采用受试者工作特征曲线（receiver operating characteristic curve, ROC）的分析方式来选择确定合理的阳性判断值；如结果存在灰区（equivocal zone），应明确灰区建立的基础。应重点考察对弱阳性样本的区分能力，研究中应包含有统计学意义的弱阳性样本例数。

如采用其他方法对阳性判断值进行确认研究，应说明这种方法的合理性。

阳性判断值的验证：应搜集采用分布均匀的真实样本对所确定的阳性判断值进行验证。提交阳性判断值所用样本的背景信息报告表，至少包括性别、年龄、种族、临床诊断信息、样本来源机构、抗原检测结果等。注意，阳性判断值的验证样本不应与阳性判断值的确定样本以及临床试验样本重复。

5.其他非临床研究资料

（1）主要原材料研究

该类产品涉及的主要原材料包括磁珠、乙型肝炎病毒前S2抗原和特异性抗体、底物液、吖啶酯等。

磁珠应当明确基本信息和质量要求、表面修饰等；抗原（用于校准品/质控品）应当明确抗原性质（天然/重组）、片段长度、分子量和纯度；抗体（PreS2 Ab）明确克隆号（单抗适用）、效价、分子量和纯度、稳定性；底物液、吖啶酯应当明确基本信息和质量要求。

外购原材料需提供供应商、外购COA并提供筛选研究资料。

自制原材料需描述制备方法及筛选研究资料。

企业参考品：建议采用真实样本进行，至少应当包括企业阳性参考品、阴性参考品、精密度参考品、检出限参考品，其中阳性参考品应考虑不同阳性样本浓度，阴性参考品应考虑特异性要求，精密度参考品至少包括两个浓度，其中应有检出限附近浓度。

（2）生产工艺研究资料

该类产品主要涉及磁珠-抗体包被工艺、吖啶酯标记工艺、缓冲液配制工艺等，建议申请人详细描述从原材料至成品的每一步生产工艺的研究和确认过程。

四、参考文件

[1]国家药品监督管理局.体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式：国家药监局通告2021年第122号[Z].

[2]定性检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则. 国家药监局器审中心通告2022年第36号[Z].