植入式心脏收缩力调节器临床试验技术

审评要点（征求意见稿）

本审评要点是植入式心脏收缩力调节器安全性、有效性方面有重要影响的技术要求的文件，通过综合分析植入式心脏收缩力调节器的风险和受益信息和临床评价领域的科学研究，提炼汇总为本文件，用于规范技术审评工作，统一技术审评尺度。

本审评要点是对植入式心脏收缩力调节器预期能达到安全有效性的临床评价要求，供注册申请人准备注册申报资料的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，需在遵循法律规章、规范性文件和强制性医疗器械标准的前提下，结合产品的具体特性，使用本审评要点。

本审评要点是在当前认知水平下制定的。随着技术审评经验的积累和科学技术的不断发展，本审评要点的相关内容也将适时地调整或及时转化为注册审查指导原则。

一、适用范围

本审评要点所涉及的植入式心脏收缩力调节器（Cardiac Contractility Modulation，CCM）通常由脉冲发生器、扭矩扳手、端口塞组成，配合程控仪（包含软件），充电器以及植入导线使用。适用范围一般描述为与特定的植入式心脏起搏导线配合使用，以两导线或三导线工作方式提供心脏收缩力调节疗法，适用于窦性心律、心脏同步治疗无应答、左心室射血分数范围为25%至45%且接受药物治疗仍有症状的纽约心功能分级(New York Heart Association，NYHA) III级心力衰竭成人（18岁以上）患者。用于改善前述患者的6分钟步行距离、生活质量和心功能状态。按现行《医疗器械分类目录》，该类产品分类编码为12-04-01，管理类别为III类。本审评要点给出此类产品的通用要求，同类型产品可参考本审评要点中适用的内容开展临床试验。

二、临床试验

如有境外临床试验数据，其符合我国注册相关要求，遵循伦理、依法、科学原则，且数据科学、完整、充分时，可参照《接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则》作为临床试验资料提交，选择临床试验路径进行临床评价。

在临床试验方案制定中建议考虑以下因素，包括但不限于：

（一）临床试验目的

临床试验需设定明确、具体的试验目的。申请人可综合分析试验器械特征、临床前研究情况、已在中国境内上市（下文简称已上市）同类产品的临床数据等因素，设定临床试验目的。植入式心脏收缩力调节器的临床试验目的一般为评价申报产品是否具有预期的临床安全性和有效性。

（二）临床试验设计类型以及对照组选取

应结合产品的适用范围和目标人群进行临床试验设计。如以植入式心脏收缩力调节器配合最佳药物治疗为试验组，对照组可采用最佳药物治疗为对照组进行优效设计。

（三）入排标准

根据试验器械预期使用的目标人群，确定研究的总体人群。综合考虑对总体人群的代表性、临床试验的伦理学要求、受试者安全性等因素，制定受试者的选择标准，即入选和排除标准。

入选标准主要考虑受试对象对总体人群的代表性，如适应证、疾病的程度和阶段、受试者年龄范围、左室射血分数范围、心功能分级等。主要入选标准建立考虑：

（1）年满18岁的男性或非妊娠女性；

（2）由超声心电图确认的左室射血分数范围（如在25%至45%之间）；

（3）NYHA分级（如III级或IV级心力衰竭）；

（4）接受心力衰竭治疗至少90天（包括接受β-受体阻滞剂治疗）；

（5）患者在入选之前的30天内根据指南建议接受适当的稳定药物治疗；

（6）预先存在植入式心律转复除颤器或起搏器的成人患者。

表1. NYHA分级

| 级别 | 症状 |
| --- | --- |
| I级 | 日常活动不受限，普通体力活动不引起呼吸困难、乏力或心悸。患者可能存在心脏结构或功能异常，但未影响生活。 |
| II级 | 轻度体力活动后出现症状，休息后可缓解。患者日常活动需适当控制，但基本生活可自理。 |
| III级 | 轻微活动即引发症状，休息后部分缓解。患者需显著减少活动量，常伴有水肿、夜间阵发性呼吸困难。 |
| IV级 | 静息状态下仍有症状，任何体力活动均会加重不适。患者需绝对卧床或端坐呼吸，常合并严重水肿、肺淤血或心源性休克。 |

排除标准旨在尽可能规范受试者的同质性，将可能影响试验结果的混杂因素（如影响疗效评价的伴随治疗、伴随疾病等）予以排除，以达到评估试验器械效应的目的。排除标准建议考虑以下因素：

（1）峰值耗氧量小于9 O2/min/kg或大于20 ml O2/min/kg；

（2）受试者患有潜在可纠正的心力衰竭病因（如瓣膜性心脏病或先天性心脏病）；

（3）有显著心绞痛患者，包括日常生活中的心绞痛、纳入前30天内发生不稳定心绞痛或在基线评估期间进行运动测试时发生心绞痛和/或心电图改变；

（4）受试者因心力衰竭而住院，且在入组和基线试验前30天内接受静脉内髓袢利尿剂、IV类正性肌力药物或血液滤过急性治疗，或者受试者在纳入前30天内使用任何正性肌力治疗；

（5）PR间隔大于375 ms；

（6）受试者运动耐量受到心力衰竭之外的其他病变（例如，心绞痛、慢性阻塞性肺疾病、外周血管疾病、骨科病症或风湿病）的限制，或者受试者无法进行基线心肺运动试验；

（7）接受过或计划接受冠状动脉旁路移植术或经皮冠状动脉腔内成形术；

（8）有双室起搏系统；

（9）有机械三尖瓣；

（10）做过心脏移植手术；

（11）正在进行血液透析治疗；

（12）其他，如30天内有慢性（永久性或持续性）心房颤动或心房扑动或心搏，或存在较多异位搏动的患者（定义为在基线动态心电图下，每24小时超过8900个心室早起收缩）。

（四）评价指标

注册申请人在临床方案中均应对研究终点进行明确的定义，提供确定依据，并应符合临床常规诊疗认识。临床试验主要研究终点应选择具有临床意义的主要评价指标，并以此作为估算样本量的依据。

1.主要评价指标

主要有效期终点为24周时NYHA改善至少为一级的患者比例或24周时心肺运动测试（Cardiopulmonary Exercise Testing ，CPX）的峰值耗氧量（ Oxygen Consumption，VO2）与基线的差异。具体为采集运动前2min的代谢数据，以确认开始试验前的呼吸交换比（Respiratory Exchange Ratio， PER）和VO2，然后采集CPX期间以及结束后2min恢复期数据。峰值VO2和峰值PER根据运动开始至运动结束期间的20s平均换气数据确定。如果PER达到1.05或以上，则视为已达到最大运动限度。

主要安全性终点为24周并发症发生率和全因死亡率。

2.次要有效性评价指标

申请人应结合产品的适用范围，选择具有临床意义的有效性评价指标。次要评价指标可考虑：

（1）12周测量的峰值VO2较基线的变化；

（2）12周、24周明尼苏达州心力衰竭患者生活问卷（Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire, MLHFQ）评估的生活质量较基线的变化；

（3）12周、24周时NYHA改善至少为一级的患者比例；

（4）24周CPX时PER>1.05的峰值V02；

（5）24周时CPX中每分钟通气量/二氧化碳生成量的比率（Ventilation-to-Carbon Dioxide Output，VE/VCO2）；

（6）12周、24周6分钟步行测试以及较基线的变化；

（7）每日CCM治疗输送量以及24周结束时总体CCM输送量（有效输送小时数）；

（8）其他，如左心室射血分数和收缩末期容积与基线的变化、QRS持续时间较基线的变化等。

3.安全性评价指标

应选择具有临床意义的安全性评价指标，包括不良事件发生率、全因死亡率、心源性死亡生存期和并发症发生率。

（五）样本量估算

临床试验应提供充分样本量以保证临床试验结果的外推性，样本量估算需综合考虑临床试验设计、主要评价指标和统计学要求，分别基于主要有效性、主要安全性评价指标进行估算。样本量的确定与选择的假设检验类型（优效、非劣效、等效性检验）及I、II类错误和具有临床意义的界值（疗效差）有关。主要终点的相关参数应根据已有循证医学相关临床数据的科学分析确定。申请人需明确计算公式、相应参数及确定依据，以及所用的统计软件。同时考虑此类产品临床试验受试者失访率，确保最终可供统计分析的样本量充分。

（六）临床随访时间

临床试验方案中应定义长期随访时间，如3年。根据临床试验设计不同，可以为收集额外的临床数据而增加临床随访时间点。

三、参考文件

（一）适用和可参考的指导原则

| 指导原则名称 | 适用情况 |
| --- | --- |
| 医疗器械临床评价技术指导原则 | 需要进行临床评价的产品适用 |
| 医疗器械临床试验设计指导原则 | 需要进行临床试验的产品适用 |

（二）其他文件

[1]国家心血管病中心,国家心血管病专家委员会心力衰竭专业委员会,中国医师协会心力衰竭专业委员会,中华心力衰竭和心肌病杂志编辑委员会.国家心力衰竭指南2023[J].中华心力衰竭和心肌病杂志（中英文）,2023,7(4):215-311.

[2]中华医学会心血管病学分会,中国康复医学会心肺预防与康复专业委员会,中华心血管病杂志编辑委员会.六分钟步行试验临床规范应用中国专家共识[J].中华心血管病杂志, 2022, 50(5):432-442.

[3]中华医学会心血管病学分会,中国康复医学会心肺预防与康复专业委员会,中华心血管病杂志编辑委员会.心肺运动试验临床规范应用中国专家共识[J].中华心血管病杂志,2022,50(10):973-986.

[4]U.S. Food and Drug Administration. Premarket approval(PMA)- P180036 Implantable Pulse Generator [EB/OL].(2019-3-21)[2025-2-24].