肺炎链球菌/肺炎支原体/流感嗜血杆菌核酸

联合检测试剂盒临床试验技术审评要点

（征求意见稿）

本审评要点是肺炎链球菌/肺炎支原体/流感嗜血杆菌核酸联合检测试剂盒安全性、有效性和质量控制方面有重要影响的技术要求/审评共识的文件，通过综合分析肺炎链球菌/肺炎支原体/流感嗜血杆菌核酸联合检测试剂盒临床应用的风险和受益信息和呼吸道感染病原体检测领域的科学研究，提炼汇总为本文件，用于规范技术审评工作，统一技术审评尺度。

本审评要点是对肺炎链球菌/肺炎支原体/流感嗜血杆菌核酸联合检测试剂盒预期能达到安全和性能指标的验证/确认要求，供注册申请人准备注册申报资料的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，需在遵循法律规章、规范性文件和强制性医疗器械标准的前提下，结合产品的具体特性，使用本审评要点。

本审评要点是在当前认知水平下制定的。随着技术审评经验的积累和科学技术的不断发展，本审评要点的相关内容也将适时地调整或及时转化为注册审查指导原则。

一、适用范围

本审评要点所指肺炎链球菌/肺炎支原体/流感嗜血杆菌核酸联合检测试剂盒是指用于体外定性检测人痰液样本中肺炎链球菌（SP）、肺炎支原体（MP）和流感嗜血杆菌（HI）脱氧核糖核酸（DNA）的体外诊断试剂。适用于疑似下呼吸道感染患者的肺炎链球菌、肺炎支原体和流感嗜血杆菌病原体感染的辅助诊断。

本审评要点是对基于PCR-荧光探针法的肺炎链球菌/肺炎支原体/流感嗜血杆菌核酸联合检测试剂的一般要求，对于基于其他分子生物学方法的产品，可能部分要求不完全适用或本文所述内容不够全面，申请人可以参照本审评要点，根据产品特性对适用部分进行评价，并补充其他的评价资料进行相应验证。

本审评要点适用于进行产品注册和变更注册申报的产品。

二、注册审查要点

（一）临床试验机构选择要求

选择不少于3家具备相应条件且按照规定备案的医疗器械临床试验机构开展临床试验。

（二）临床试验设计类型

此类产品临床试验设计为与已上市同类产品进行比较研究，以证明试验体外诊断试剂检测结果与已上市同类产品之间的一致性。

（三）对比方法的选择

选择境内已批准上市的同类产品作为对比试剂，选择时应关注样本类型、性能指标等方面应与试验体外诊断试剂具有良好的可比性。试验体外诊断试剂检测范围包括三个病原体，如需要对比方法可以选择多个已上市同类产品共同作为对比试剂，对试验体外诊断试剂检测范围内的病原体进行临床性能评价。

（四）病例入排标准

根据目前对于该类产品的临床应用，临床试验入组病例主要为确诊或疑似下呼吸道感染患者，如：肺炎、气管炎、支气管炎、支气管扩张等，具有咽痛、咳嗽、发热、呕吐等症状。临床试验还应入组部分其他病原体感染患者。

（五）入组病例数要求

临床试验应针对每个病原体进行样本量估算。各病原体阳性样本和阴性样本数量应分别满足统计学要求。可采用目标值法公式分别估算最低阳性和阴性样本例数。

样本量估算公式如下，

公式中，n为样本量；Z1-α/2、Z1-β为显著性水平和把握度的标准正态分布的分数位，P0为评价指标的临床可接受标准，PT为申报产品评价指标预期值。

其中阳性符合率和阴性符合率的临床可接受标准（P0）建议不低于90%。当评价指标P接近100%时，上述样本量估算方法可能不适用，应考虑选择更加适宜的方法进行样本量估算和统计学分析，如精确概率法等。

（六）临床评价指标和统计学分析

选择交叉四格表的形式总结两种方法的定性检测结果，计算阳性符合率、阴性符合率、总符合率及其95%置信区间。

依据已有的研究数据，试验体外诊断试剂与已上市同类产品比较的阳性符合率95%置信区间下限建议不低于90%，阴性符合率95%置信区间下限建议不低于90%。

申请人应依据具体产品的研究数据和临床需求合理设定评价指标的可接受标准。