真耳测试仪技术审评要点

（征求意见稿）

本审评要点是真耳测试仪安全性、有效性和质量控制方面有重要影响的审评共识的文件，通过综合分析真耳测试仪领域的科学研究，提炼汇总为本文件，用于规范技术审评工作，统一技术审评尺度。

本审评要点是对真耳测试仪预期能达到安全和性能指标的验证/确认要求，供注册申请人准备注册申报资料的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，需在遵循法律规章、规范性文件和强制性医疗器械标准的前提下，结合产品的具体特性，使用本审评要点。

本审评要点是在当前认知水平下制定的。随着技术审评经验的积累和科学技术的不断发展，本审评要点的相关内容也将适时地调整或及时转化为注册审查指导原则。

# 一、适用范围

# 本审评要点适用于真耳测试仪。含有真耳测试功能的听力设备可参考本要点执行。

# 二、审评主要关注点

### （一）监管信息

1.产品名称

产品命名需符合《医疗器械通用名称命名指导原则》的要求。可采用真耳测试仪、真耳分析仪。同时含有听力计功能和真耳测试功能的二合一产品的名称可采用听力测试平台。

2.分类编码

依据《医疗器械分类目录》，申报产品的分类编码为19-01-05，同时含有听力计功能和真耳测试功能的二合一产品的分类编码为07-05-01。管理类别为Ⅲ类。

3.注册单元划分

原则上以产品的技术原理、结构组成、性能指标和适用范围为划分依据。

同时含有听力计功能和真耳测试功能，且功能模块不能拆分的二合一产品可以作为一个注册单元申报。如可以拆分，建议作为不同注册单元申报。

二合一产品和真耳测试仪，不能作为同一注册单元申报。

二合一产品和听力计，不能作为同一注册单元申报。

### （二）综述资料

1.产品描述

描述产品的工作原理。说明真耳测试过程。

该产品通常由主机、真耳探头（包括参考麦克风和探管麦克风）、耦合腔/耳模拟器（若适用）、显示器、挂钩或软绳组成。

若主机含有扬声器， 需在结构及组成中明确为主机（含扬声器）。

若显示器集成在主机上，可不在结构及组成中单独体现显示器，如明确为主机（含显示器）。

若产品含有电脑端软件，且其为独立软件组件，结构组成需同时明确该软件组件的发布版本。

申请人可结合图示（如图表、照片和图纸）描述产品的结构组成，在图示上清楚地标识关键部件/组件，其中包括充分的解释来方便理解这些图示。描述各组成部分的功能。结合图示说明各组成部分的连接关系。

申请人需明确产品可产生的测试信号类型，如纯音扫频信号、稳态宽带信号、时变测试信号（International Speech Test Signal，ISTS），以及测试信号符合的标准。

描述探管的材质，如硅胶。

描述产品的性能参数和软件功能，以及各软件功能的预期用途。软件功能通常包括听力图输入、真耳未助听器响应（Real-Ear Unaided Response，REUR）测试、真耳助听响应（Real-Ear Aided Response，REAR）测试、真耳堵塞响应（Real-Ear Occlusion Gain，REOG）测试、真耳插入增益（Real-Ear Insertion Gain，REIG）、真耳饱和响应（Real-Ear Saturation Response，RESR）、真耳耦合腔差（Real-Ear to Coupler Difference，RECD）测试（若适用）、目标增益曲线、调取电耳镜图像（若适用）、显示探管深度（若适用）、双侧同时校准探管麦克风功能（若适用）。

若含有耦合腔/耳模拟器，申请人需描述其测量原理、符合的标准、适用场景和使用方法。

描述获得目标增益曲线的方法，包括输入数据（如听力图、不舒适阈、真耳未助听响应（REUR） 或 真耳至耦合腔差（RECD） 测量）、可选公式和参数设置（如年龄）。对于采用处方公式的，说明处方公式名称、公式来源（如权威临床文献、临床共识等）及适用人群（成人、儿童），常用的处方公式如NAL-NL2, DSL v5等。对于不采用处方公式的，说明根据听力图在产品中手动绘制目标增益曲线的方法，或基于产品提供的测试信号频谱显示功能直接匹配法。

若含有其他助听器性能验证功能（如压缩功能、方向性麦克风与降噪、言语图测试、助听后声场评估等）也应描述。

描述探管麦克风的校准方法。

2.型号规格

对于存在多种型号规格的产品，应当明确各型号规格的区别。应当采用对比表或带有说明性文字的图片、图表，描述各种型号规格的结构组成（或配置）、功能、产品特征和运行模式、技术参数等内容。

3.适用范围

明确说明产品的预期用途。例如：该产品用于在对患者进行助听器验配时，测量外耳道的实际声压级。

4.与同类和/或前代产品的参考和比较

列表比较说明申报产品与同类产品和/或前代产品在工作原理、结构组成、制造材料、性能指标、作用方式，以及适用范围等方面的异同。重点对比测试信号类型、探管材质、软件功能和校准方法的异同。

5.其他申报综述信息

若适用，申请人需明确联合使用的扬声器、耦合腔/耳模拟器、配合耳塞、电耳镜的要求。

如扬声器符合的标准要求。

如耦合腔/耳模拟器符合的标准要求。

如耳塞的不同类型包括开放、半开放、封闭、双重、套管等。

如电耳镜图像传输要求。

### （三）非临床资料

1.产品风险管理资料

产品风险管理资料应符合《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》（GB/T 42062-2022）。申请人需识别和判定与产品有关的危险，估计和评价相关风险，控制风险并监测风险控制的安全性、有效性。

产品风险重点关注：探管的生物学风险。探管放置不当，可能造成鼓膜损伤的风险。测试信号的最大输出限制需远低于人耳的不适阈值，防止对患者听力造成潜在损伤风险。

2.产品技术要求及检验报告

2.1产品技术要求

依据《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的规定编制产品技术要求。符合的标准清单见附件1。

申请人需根据产品的实际特点，制定性能指标，通常包括外观与结构、测试信号要求（测试信号说明、测试信号声压级范围、测试信号声压级准确度、测试信号频率范围、测试信号频率准确度、总谐波失真）、探管传声器要求（探管传声器测试声压级准确度、探管传声器测试频率准确度、探管传声器不需要的声、探管传声器外部信号衰减）、软件功能、网络安全（数据接口、用户访问控制）、探管尺寸、探管刻度（若适用）、耦合腔要求（若适用）。

真耳特性相关性能指标不能低于《声学.助听器真耳声特性的测量方法》（GB/T 20242-2025）的要求。

若含有扬声器，声源场在自由场条件下在测量点产生的声压级偏差不超过±1dB。

2.2检测典型性选择

应选择功能最全，最具典型性的产品进行检测。不能互相涵盖时应分别检测。

如注册单元包括含耦合腔/耳模拟器和不含的产品，选择含有的产品作为检测典型产品。

2.3检验报告

产品的所有组成部分（包括选配件、不同配置），所有申报型号，都应送检。检测机构可对送检型号、配置进行分析；选取典型型号检测，检测报告中应阐述典型型号、配置的选择理由；若适用，检测报告明确联合使用的扬声器、耦合腔/耳模拟器、配合耳塞、电耳镜。

3.产品性能研究

申请人需提供非临床研究综述，逐项描述所开展的研究，概述研究方法和研究结论。

3.1按照《声学.助听器真耳声特性的测量方法》（GB/T 20242-2025）提交研究资料，如可配合不同类型的耳塞，在进行声学测试时，应涵盖所有类型的耳塞，若选择典型耳塞进行测试，请给出合理理由。

3.2联合使用

申请人需提交与配用的扬声器、不同类型耳塞（如开放、半开放、封闭、双重、套管等）、电耳镜（若适用）的联合使用研究资料。不同类型耳塞需分别验证，若选取每个类型下的典型耳塞进行测试，请给出合理理由。

3.3软件研究

该产品的软件安全性级别通常为中等，软件研究资料应涵盖本产品的全部软件（包括电脑端软件和嵌入式软件）。申请人需按照《医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）》提交自研软件研究报告、外部软件环境评估报告（若适用）以及GB/T 25000.51自测报告。若使用现成软件组件，根据其使用方式提交相应研究资料。若适用，申请人可单独提交一份互操作性研究资料，亦可与软件研究资料合并提交。

对于涉及网络安全的产品，申请人需按照《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）》提供网络安全研究资料。

若含有预期运行于移动计算终端（如平板计算机、便携式计算机等）的软件组件，申请人还需按照《移动医疗器械注册技术审查指导原则（2025年修订版）》的要求提交研究资料。

若采用深度学习算法等人工智能技术，申请人需按照《人工智能医疗器械注册审查指导原则》提交相应资料。

3.4生物学特性研究

该产品与预期与人体接触的部件为真耳探头（包括参考麦克风和探管麦克风）、挂钩、软绳，通常为短时皮肤表面接触。因外耳道红肿、破损，可能对真耳测试产生影响，不能正确反映外耳道真实的声压级，不建议探管麦克风接触破损皮肤表面，若可能接触，申请人需明确探管麦克风为短时接触破损皮肤表面。申请人需明确产品中与人体接触部件的材料、接触性质、累计接触时间。申请人需依据GB /T 16886系列标准要求开展生物学评价。

3.5清洁、消毒研究

申请人需明确需要清洁、消毒的部件，明确推荐的清洁、消毒工艺，工艺包括方法和参数（如频率、介质）以及工艺的确定依据，提交清洁、消毒有效性的验证确认资料。如果消毒使用的方法容易出现残留，应当明确残留物的信息及采取的处理方法，提供残留毒性相关研究资料。

如真耳探头（包括参考麦克风和探管麦克风）、挂钩、软绳等短时接触完整皮肤的部件，可中、低水平消毒。说明书中明确仅能接触完整皮肤表面。如探管麦克风可能接触破损皮肤表面，一旦被微生物污染，具有极高感染风险，使用前至少高水平消毒。

3.6可用性工程研究资料

该产品为中使用风险医疗器械，申请人参照《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》的要求，提交使用错误评估报告。该产品的可用性重点考虑探管放置、测试信号时长设置、探管麦克风校准、耦合腔连接、软件操作界面等方面。

4.稳定性研究

4.1使用稳定性

申请人可参考《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》，提供使用期限研究资料。证明在申请人规定的使用期限/使用次数内，在正常使用、维护和校准（如适用）情况下，产品的性能功能满足使用要求。

如主机、真耳探头、耦合腔/耳模拟器、显示器等关键部件的使用期限可单独确定，并提供研究资料。

5.其他研究

5.1请提供降低因探管放置不当导致鼓膜损伤风险的控制措施及其有效性验证资料，如探管刻度、探管材料、软件功能（如探管深度提示、显示电耳镜图像）等。

5.2提供与预期验配的助听器的功能验证资料，气导助听器、骨导助听器分别提供验证资料。

5.3提供产品的校准方法的准确性验证资料。

5.4提供模拟临床使用条件下，配合助听器分析仪（若适用）、耳模（含不同类型），进行耦合腔/耳模拟器测试的准确性验证资料。

（四）临床评价

该产品不属于免于进行临床评价的医疗器械，临床评价资料可以参照《医疗器械临床评价技术指导原则》的要求提交相关资料。

对于同时含有听力计功能和真耳测试功能的二合一产品，听力计功能可按照《免于进行临床试验的医疗器械目录》（以下简称“《目录》”）产品的临床评价要求提交资料，真耳测试功能不属于《目录》中产品，需提交临床评价资料。

（五）产品说明书和标签样稿

应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》。注意给出产品的校准要求和方法、明确清洁消毒方法。明确探管的放置方法。明确耦合腔/耳模拟器的使用方法、适用场景、注意事项。明确联合使用设备要求。

# 三、参考文件

- 中华人民共和国国务院.医疗器械监督管理条例:中华人民共和国国务院令第739号[Z].

[2]国家市场监督管理总局.医疗器械注册与备案管理办法：国家市场监督管理总局令第47号[Z].

[3]国家药品监督管理局. 关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式:国家药品监督管理局公告2021年第121号[Z].

[4] 国家食品药品监督管理总局.医疗器械分类目录：国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号[Z].

[5] 国家药品监督管理局.医疗器械通用名称命名指导原则：国家药品监督管理局通告2019年第99号[Z].

[6]国家药品监督管理局.医疗器械产品技术要求编写指导原则: 国家药品监督管理局指导原则2022年第8号[Z].

[7]医疗器械技术审评中心.医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）:医疗器械技术审评中心指导原则2022年第9号[Z].

[8] 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心.医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）:医疗器械技术审评中心指导原则2022年第7号[Z].

[9] 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心. 移动医疗器械注册审查指导原则（2025年修订版）：医疗器械技术审评中心指导原则2025年第9号[Z].

[10] 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心.人工智能医疗器械注册审查指导原则：医疗器械技术审评中心指导原则2022年第8号[Z].

[11]国家药品监督管理局.有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则：国家药品监督管理局指导原则2019年第23号[Z].

[12]国家药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则:国家药品监督管理局通告2021年第73号[Z].

[13]国家食品药品监督管理总局.医疗器械说明书和标签管理规定: 国家食品药品监督管理总局令第6号[Z].

[14] GB/T 42062-2022,医疗器械 风险管理对医疗器械的应用[S].

[15] GB /T 14710-2009，医用电气设备环境要求及试验方法[S].

[16] GB /T 16886.1-2022，医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验[S].

[17] GB 9706.1-2020，医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求[S].

[18] YY 9706.102-2021，医用电气设备第1—2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验[S].

[19] GB/T 20242-2025，声学.助听器真耳声特性的测量方法[S].

[20] GB/T15173-2010，电声学 声校准器[S].

[21] IEC 61669:2015 +AMD1:2025 CSV，Measurement of real-ear acoustical performance characteristics of hearing aids [S].

附件1

# 适用和可参考的标准

| 标准编号及名称 | 适用情况 |
| --- | --- |
| GB 9706.1医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | 全部产品适用 |
| YY 9706.102医用电气设备第1—2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 | 全部产品适用 |
| GB/T 20242声学 助听器真耳声特性的测量方法 | 全部产品适用 |