增材制造可吸收复合骨修复材料产品

技术审评要点

（征求意见稿）

本审评要点是增材制造可吸收复合骨修复材料产品安全性、有效性和质量控制方面有重要影响的技术要求/审评共识的文件，通过综合分析增材制造可吸收复合骨修复材料产品的风险和受益信息和相关领域的科学研究，提炼汇总为本文件，用于规范技术审评工作，统一技术审评尺度。

本审评要点是对增材制造可吸收复合骨修复材料产品预期能达到安全和性能指标的验证/确认要求，供注册申请人准备注册申报资料的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，需在遵循法律规章、规范性文件和强制性医疗器械标准的前提下，结合产品的具体特性，使用本审评要点。

本审评要点是在当前认知水平下制定的。随着技术审评经验的积累和科学技术的不断发展，本审评要点的相关内容也将适时地调整或及时转化为注册审查指导原则。

一、适用范围

本要点适用于由可降解高分子材料和无机盐类材料复合材料通过增材制造挤出成型工艺制成的骨修复材料产品。产品预期用于骨缺损的填充和修复。

二、产品简介

产品应为多孔结构，由可降解高分子材料和无机盐类材料复合材料通过增材制造的方式制成。可降解高分子材料通常为丙交酯、乙交酯、三亚甲基碳酸酯、ε-己内酯的均聚物或共聚物，无机盐类材料通常为磷酸钙类生物陶瓷，如羟基磷灰石、β-磷酸三钙等。预期用于填充与修复口腔与颌面部位非完全承重骨缺损、颅骨缺损以及四肢、脊柱、骨盆等部位由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。

三、参考文件

该产品应按照《国家食品药品监督管理总局关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（2021年第121号）要求提供注册申报资料，对于注册申报资料中各项内容，已有相应要求的，请按照相应要求提供注册申报资料，本审评要点不再赘述，如产品生物学评价需按照GB/T 16886、YY/T 0268系列标准的要求提供注册申报资料。

产品参考的国内外标准、国内外指导原则及文献综述情况如下：

产品参考的已发布的“增材制造”、“骨替代物”、“组织工程医疗器械产品”相关国家标准，见下表：

表1 参考标准清单

| 序号 | 标准编号 | 文件名 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T 37698-2019 | 增材制造 设计 要求、指南和建议 |
|  | GB/T 35021-2018 | 增材制造 工艺分类及原材料 |
|  | GB/T 35022-2018 | 增材制造 主要特性和测试方法 零件和粉末原材料 |
|  | GB/T 35352-2017 | 增材制造 文件格式 |
|  | GB/T 35351-2017 | 增材制造 术语 |
|  | GB/T 39331-2020 | 增材制造 数据处理通则 |
|  | GB/T 39329-2020 | 增材制造 测试方法 标准测试件精度检验 |
|  | GB/T 39328-2020 | 增材制造 塑料材料挤出成形工艺规范 |
|  | GB/T 41672-2022 | 外科植入物 骨诱导磷酸钙生物陶瓷 |
|  | YY/T 1558.3-2017 | 外科植入物 磷酸钙 第3部分：羟基磷灰石和β-磷酸三钙骨替代物 |
|  | YY/T 0511-2009 | 多孔生物陶瓷体内降解和成骨性能评价试验方法 |
|  | YY/T 1910-2023 | 用于增材制造的医用β-磷酸三钙粉末 |
|  | YY/T 1562-2017 | 组织工程医疗器械产品 生物材料支架 细胞活性试验指南 |
|  | YY/T 1575-2017 | 组织工程医疗器械产品 修复和替代骨组织植入物骨形成活性的体内评价指南 |
|  | YY/T 1576-2017 | 组织工程医疗器械产品 可吸收生物材料植入试验 |
|  | YY/T 1577-2017 | 组织工程医疗器械产品 聚合物支架微结构评价指南 |
|  | YY/T 1616-2018 | 组织工程医疗器械产品 生物材料支架的性能和测试指南 |
|  | YY/T 1679-2021 | 组织工程医疗器械产品 骨体内临界尺寸骨缺损的临床前评价指南 |
|  | YY/T 1716-2020 | 组织工程医疗器械产品 陶瓷和矿物质支架的表征 |

产品参考的已发布的“增材制造”相关产品指导原则，见下表：

表2 参考指导性文件清单

| 序号 | 文件名 |
| --- | --- |
|  | 无源植入性骨、关节及口腔硬组织个性化增材制造医疗器械注册技术审查指导原则（2019年第70号） |
|  | 3D打印患者匹配下颌骨假体注册审查指导原则（2020年第62号） |
|  | 3D打印髋臼杯产品注册技术审查指导原则（2020年第36号） |
|  | 3D打印人工椎体注册技术审查指导原则（2020年第36号） |
|  | 增材制造金属植入物理化性能均一性研究指导原则（2022年第4号） |
|  | 增材制造聚醚醚酮植入物注册审查指导原则（2022年第3号） |
|  | 增材制造椎间融合器注册审查指导原则（2022年第39号） |

四、审评主要关注点

基于监管科学研究和既往产品审评经验，对照《医疗器械安全和性能基本原则清单》，列明证明符合基本要求的方法，提出下列重点关注内容。

（一）综述资料

1.产品描述

增材制造可吸收复合骨修复材料产品（简称增材制造骨修复材料）的命名需符合《医疗器械通用名称命名规则》《无源植入器械通用名称命名指导原则》的相关要求。本产品核心词应为“骨修复材料”，特征词可包括“可吸收”、“增材制造”等。

根据《医疗器械分类目录》，预期用于口腔与颌面部位非完全承重骨缺损的填充与修复用途的产品分类编码为17口腔科器械-08口腔植入及组织重建材料-06骨填充及修复材料，管理类别为Ⅲ类。预期用于骨科填充和修复时，其分类编码为13无源植入器械-05骨科填充和修复材料。预期用于损坏或缺失的组织或器官再生修复的产品类别为13无源植入器械-11其他-04组织诱导性植入器械，管理类别为III类。不同分类编码下的产品，由于其使用方式、作用部位不同而导致适用范围不同，因此需划分为不同的注册单元。

此外，以下情形也建议划分为不同注册单元。即：

（1）技术原理不同的增材制造骨修复材料，原则上划分为不同注册单元。如熔融沉积成型和光固化3D打印成型等，应划分为不同注册单元。

（2）产品结构组成（如主要材料组成）或加工方式（如不同的增材制造工艺）不同的产品，原则上划分为不同的注册单元。

（3）产品的结构组成、主要材料相同但是适用范围不同时，原则上划分为不同的注册单元。如适用于四肢非承重骨缺损填充和牙槽骨缺损修复用材料，应划分为不同注册单元进行申报。

（4）产品的关键性能指标不同导致适用范围不同时，原则上划分为不同的注册单元。如多孔结构参数差异导致的适用范围不同的，建议划分为不同注册单元进行申报。

2.工作原理/作用机理

产品的作用机理及主要功能如下：

通过仿生骨组织的化学成分与微纳结构而设计的骨组织工程支架，实现细胞在产品内部快速的募集、增殖，以及血液和组织液的流通，实现骨长入；产品的植入对骨缺损部位实现紧密的占位作用，并由于其接近人体松质骨的力学强度，可有效实现缺损部位的支撑及与周边组织的固定；此类骨填充材料采用的复合材料，随着新骨长入，高分子材料逐渐降解并被人体吸收，而无机材料则参与到新骨的重构生长当中，最终达到骨修复作用。

需结合申报产品的特性，明确产品增材制造工艺、产品结构及组成、材料中各成分含量、产品形状及结构、尺寸、多孔结构单元、交付状态及灭菌包装产品有效期信息。

3. 型号规格

对于存在多种型号规格的产品，需明确各型号规格的区别，采用对比表及带有说明性文字的图片、图表，对各种型号规格的结构组成、产品特征、性能指标、功能等方面加以描述。产品特征需包括主要组成成分、形状（如圆柱、四方体、长方体等）、尺寸（长度、宽度、厚度、单丝直径、孔尺寸、孔隙率等适用项目）等。

4.包装说明

需以图片和文字相结合的方式明示申报产品的包装信息，以列表形式说明所有包装内容物。提供包装材料的信息，评价包装材料对材料储存过程的影响。

5.与同类和/或前代产品的参考和比较

需提供同类产品（国内外已上市）或前代产品（如有）的信息，阐述申请注册产品的研发背景和目的。对于同类产品，需说明选择其作为研发参考的原因。应着重阐述增材制造工艺以及原材料中引入高分子成分的研发理念及其与传统骨填充材料的差异。

需综述同类产品国内外研究、临床使用现状及发展趋势。同时列表比较说明申报产品与参考产品（同类产品或前代产品）在工作原理、原材料、制造工艺、表面处理、结构特征、关键尺寸、适用范围及产品性能指标等方面的异同。考虑到采用传统工艺制备的骨修复材料与增材制造骨修复材料在原材料、加工工艺、多孔结构以及预期用途方面的差异，申请人应着重论述上述差异对产品安全有效性的影响。

6.适用范围和禁忌证

产品的适用范围、适用人群、禁忌证需与申报产品的性能、功能相符，并需与临床评价资料结论一致。

6.1适用范围：适用范围的表述需客观、清晰，使用有明确定义或行业公认的术语或名词。例如：预期用于口腔与颌面部位的产品，其适用范围可描述为“适用于口腔与颌面部位非完全承重骨缺损的填充和修复”。预期用于骨科四肢骨缺损的填充，其适用范围可规范为“四肢骨不影响骨结构稳定性的骨缺损的填充和修复” 。此外可根据具体使用要求对适用范围进行进一步明确和限定，如“骨科产品脊柱手术椎体切除或部分切除后的辅助重建”，“早期股骨头坏死的综合治疗”等。

6.2预期使用环境：明确预期使用的地点（如医疗机构），说明可能影响其安全性和有效性的环境条件，如：预期用于口腔填充的产品，其预期使用环境可包括综合医院口腔科、口腔专科医院及口腔诊所等场所，且使用过程中应保证在室温下进行无菌操作。预期用于骨科缺损填充的产品，通常应用于医院外科手术室。

6.3适用人群：说明该器械目标患者人群信息，以及不适宜应用的某些疾病、情况或特定人群（如适用）。

6.4禁忌证：

预期用于口腔与颌面部位的缺损的填充，其禁忌证包括但不限于：活动性出血、污染和感染性伤口慎用；严重心、脑、肾病、糖尿病、高血压和患有其他影响创口愈合疾病的患者慎用；儿童、孕妇及哺乳期妇女慎用。

预期用于骨科骨填充和修复的，其禁忌证包括但不限于：合并严重感染者；一般状况较差，严重营养不良或恶病质，血糖控制较差者；多发骨转移瘤，或原发灶病情较重无法根治；恶性骨髓瘤、淋巴瘤；存在骨不愈合因素的大段承重骨缺损修复。

7.申报产品上市历史

如适用，提交申报产品在各国家或地区的上市批准时间、销售情况。如有不良事件和召回，分别对申报产品上市后发生的不良事件、召回的发生时间、申请人采取的处理和解决方案、相关部门的调查处理情况等进行描述。

（二）非临床资料

1.产品风险管理资料

注册申请人需对产品全生命周期实施风险管理，提交风险管理资料（参照GB/T 42062《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》），充分识别产品的设计、原材料采购（包括原材料混料）、生产加工过程（如增材制造工艺）、后处理（包括表面处理）、产品包装、灭菌、运输、贮存、使用等产品生命周期内各个环节的安全特征，从生物学危险（源）、环境危险（源）、有关植入过程的危险（源）、由功能失效/疲劳所引起的危险（源）等方面，对产品进行全面的风险分析，并详述所采取的风险控制措施。对于该类产品，可能存在的风险包括：材料或材料来源变化；材料混合工艺；生产加工过程可能产生的危险（源），包括污染、添加剂、加工助剂、辅剂的残留，工艺用水，生产环境洁净度，产品清洁度；灭菌过程可能产生的危险（源），包括灭菌方式对产品的不适宜，灭菌不完全、灭菌方法导致产品失效、灭菌不彻底等；包装材料对产品的危险（源）；产品预期植入的危险（源），如同类产品以及同材料产品临床应用所产生的相关不良事件或并发症，如无机成分脱落/流出、骨粉非预期吸收；正常使用过程中，产生非预期操作的风险等。

2.产品技术要求及检验报告

2.1 产品技术要求

产品技术要求性能指标一般包括如下内容：

表3 产品技术要求性能指标

| 项目类别 | 技术要求性能指标 |
| --- | --- |
| 通用性能 | 尺寸、孔形状、丝径、孔隙率、有机成分特性黏度、有机/无机成分鉴定、有机/无机成分含量 |
| 化学性能 | 单体残留、溶剂残留、催化剂残留、含水量、重金属残留、环氧乙烷残留（如适用） |
| 机械性能 | 压缩强度、弯曲强度（颗粒状产品不适用） |
| 微生物性能 | 无菌 |

必要时可在附录中更为详尽地注明某些描述性特性内容。

2.2检验报告

注册申请人需提供符合医疗器械注册申报法规文件要求的检验报告。增材制造骨修复材料在同一注册单元内所检验的产品需为能够代表本注册单元内其他产品安全性和有效性的典型产品，并提供典型性产品的确定依据。

3.研究资料

3.1化学/材料表征

需明确材料中有机和无机材料信息、成分含量、原材料来源及质控要求，以及复合材料的制备工艺。

对于采用增材制造工艺加工的复合骨修复材料，其浆料的制备及质量控制直接影响成品性能，因此申请人需开展浆料质量控制研究。

复合材料的表征包括单一材料组分的表征和复合材料的表征。可吸收高分子材料组分理化性能表征项目包括：特性黏度/分子量、分子量分布、熔融温度、密度、成分鉴定、单体残留、溶剂残留、锡残留、含水量、重金属残留、堆积密度等。无机材料组分理化表征项目包括：形态和尺寸、外观、无机材料含量、重金属含量、钙磷比、纯度、粒径、成分和相成份及相含量、粉体粒度、颗粒形貌、pH值、比表面积、表面Zeta电位等。

复合材料的表征包括重金属总含量、锡含量、溶剂残留、单体残留、含水量等研究。还需提供有机成分定性、无机成分定性、有机与无机成分含量、特征黏度、孔隙率、pH值的研究。如中间产物的性能可能影响终产品性能，则申请人应提供中间产物相关性能质量控制研究验证资料。

3.2 生产加工工艺验证

根据产品的性能要求和预期用途，明确与产品兼容的打印设备，明确增材制造舱室环境以及材料成型关键参数，并论证合理性。同时，验证设备的稳定性。需针对选用的增材制造工艺及工艺参数进行验证，证明满足预期性能。

研究下列参数对产品的影响，包括产品在打印过程中的打印速度，打印温度，平台温度，打印压力、打印有效区域，打印有效性（最复杂模型验证），配方与打印过程兼容性等。

产品后处理包括表面处理。研究下列参数评估后处理工艺对产品的安全性、有效性的影响，包括亲水性验证，微观形貌，表面改性剂残留等。

3.3物理和机械性能

关于多孔结构，需提供产品打印最小结构单元的选择和设定依据，并提供孔单元形态、孔分布、丝径、孔隙率、内部连通性等质控范围和确定依据。

考虑到增材制造逐层打印原理及工艺造成制备的产品在不同方向存在力学性能差异的问题，通过采用增材制造技术制备不同方向的3D打印陶瓷/聚合物复合材料标准试样，对其力学性能进行测试与表征。所测定的3D打印陶瓷/聚合物复合材料力学性能包含：拉伸性能、压缩性能、弯曲性能、扭转性能、剪切性能、冲击性能、疲劳性能。

具有几何外形产品终产品机械性能研究，如弯曲性能、压缩性能研究。

3.4生物相容性评价

按照预期与人体接触方式、接触时间，根据 GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验》、YY/T 0268《牙科学口腔医疗器械生物学评价第1单元：评价与试验》及《医疗器械生物学评价和审查指南》相关要求，生物相容性评价资料可考虑（包括但不限于）以下方面：医疗器械生物学评价的策略和所含程序，医疗器械所用材料选择的描述，材料表征（医疗器械材料的定性与定量的说明或分析，医疗器械材料与市售产品的等同性比较），选择或放弃生物学试验的理由和论证，已有数据和试验结果的汇总，完成生物学评价所需的其他数据。

与组织/骨持久接触的植入器械生物学评价终点包括细胞毒性、致敏、刺激或皮内反应、材料介导的致热性、急性全身毒性、亚急性毒性、慢性毒性、亚慢性毒性、植入反应、遗传毒性和致癌性。必要时参照GB/T 16886系列标准开展生物学试验。

如果已经判定增材制造骨填充材料的降解产物和可沥滤物所达到或预期的释出速率提供了临床接触的安全水平并有历史经验，或已经有与该降解产物和可沥滤物相关的充分的毒理学数据或毒代动力学数据，则不需要进行毒代动力学研究。

对于可降解增材制造骨填充材料，其植入后组织病理学样本制备与评价可参考YY/T 1899《可吸收医疗器械植入后组织病理学样本制备与评价方法》中提供的方法。

需对产品的材料介导的致热性展开研究。

3.5降解性能研究

考虑到该类产品设计较为新颖，相关产品的降解性能研究数据较少，一般需同时开展体外降解性能和体内降解性能研究，充分了解产品降解特性。

若开展体外降解试验，需模拟产品临床预期植入环境，评价产品的降解速率、降解各时间点力学性能变化以及降解产物，考虑产品预期植入后的降解，分析产品降解速率及降解产物对微环境的影响，结合临床预期用途，论述产品满足临床需求。提供降解周期及各观察时间点的设定依据。可参考YY/T 1806.1《生物医用材料体外降解性能评价方法 第1部分：可降解聚酯类》、YY/T 0473《外科植入物 聚交酯共聚物和共混物体外降解试验》、YY/T 0474《外科植入物　聚交酯共聚物和共混物体外降解试验》等开展体外实时或加速降解试验。需明确试验时间点设置依据及合理性，明确其评价方法，体外降解评价方法根据产品特性选择使用，例如评价和测定各时间点试验组和对照组样品的外观形貌、质量损失、化学成分、分子量、特性黏度、结晶度、降解产物的含量及与产品预期用途相关的性能（如机械性能）等。采用加速降解试验，需结合材料特性，选择与预期用途同一物理状态的温度区间开展试验。体内降解试验除关注降解特性外，还需关注产品力学支撑效果和周围骨组织愈合情况。产品的力学支撑效果评估，即在骨愈合前期，产品应能表现出较好的力学支撑，力学损失不应过快；在愈合后期，产品降解加快，最终完全降解对身体无害产物，相关降解周期应与骨再生周期相匹配。如降解时长对局部组织存在影响，需结合产品临床预期使用情形，结合同类已上市产品降解性能论述该产品降解周期的可接受性，提交与组织（包括软组织）愈合周期、生理性骨结合骨改建周期、二期种植手术周期相适应的研究资料。产品体内降解率和新组织生成率可参考YY/T 1899《可吸收医疗器械植入后组织病理学样本制备与评价方法》中提供的方法评价。

考虑到聚酯类降解产物酸性较大，对骨质生长有阻碍，应在产品配比上予以关注，同时重点关注降解产物的酸碱度。此外降解产物酸性会导致降解自催化从而导致产品崩塌的可能性，从而加速降解，因此应设计合理的降解周期以充分评估产品降解性能。

3.6 清洗验证

明确产品的清洗工艺的方法和参数，工艺的确定依据以及验证的相关研究资料，如加工助剂、细菌内毒素质控等。 申请人需提供细菌内毒素验证报告。

3.7灭菌验证

描述用于保证产品无菌的质量保证体系，明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL）。

对于灭菌包装交付产品，需提供灭菌工艺验证报告。对于经辐照灭菌的产品，需明确射线种类、辐照剂量及相关的验证报告（其中具体的剂量确定依据可参照GB 18280系列标准）。对于经环氧乙烷灭菌的产品，需提供灭菌结果确认和过程控制报告（具体可参照GB 18279系列标准）。

若灭菌使用的方法涉及出现残留，需明确残留物信息及采取的处理具体方法和条件，并提供研究资料。

3.8动物试验研究

考虑到该类产品设计和工艺新颖，一般建议开展动物试验。动物试验需按照《医疗器械动物试验研究注册审查指导原则第二部分：试验设计、实施质量保证》的要求开展。

需明确动物试验模型建立依据、动物选择依据、观察时间、评价指标等内容。依据成骨机制（软骨成骨或膜内成骨）、预期用途选择合理的动物模型，开展植入试验观察并评价植入物的骨形成活性。如对于该类产品，可以选择兔股骨髁缺损模型，比格犬口腔、颌面部骨缺损模型，羊股骨中段缺损模型等，通过影像学评价，组织切片病理研究等，评价新骨生成效果。

在各观察时间点选择合理的大体解剖、组织学（如苏木精-伊红染色法、Goldner 三色染色法等）、以及影像学（X射线、micro-CT等）指标进行研究，以此对产品的成骨性能进行评价。根据产品的成骨性能及降解特性研究结果，结合临床预期用途，综合评价产品骨诱导或者促进骨再生能力。在影像学评价方面，可借助X线及CT，分别记录骨缺损建模前、骨缺损建模后、可降解生物3D打印材料植入即刻、可降解生物3D打印材料植入后长期的影像学变化，并通过三维重建、骨质量分析（骨组织体积比、平均骨密度、平均骨小梁直径、平均骨小梁间距等）等分析论证骨缺损建模的有效性及3D打印材料对其的修复性。对于可降解生物3D打印材料的成血管性能，可通过血管造影进行针对性分析。在力学性能研究方面，可对可降解生物3D打印材料进行力学测试，从而探究其抗压缩、拉伸性能。可根据植入后的骨-材料CT数据进行重建及有限元模拟分析，从而论证其对局部即刻稳定性和长期稳定性的影响。经处死取材后，可对包含有可降解生物3D打印材料的骨骼标本进行力学测试，并与未经缺损建模的健康骨骼进行对比，继而论证该重建方法在力学性能方面的可靠性。在组织学评价方面，可处死实验动物后对已植入的生物3D打印材料进行取材以制备组织切片，并进行HE染色、Masson染色，并可根据实验目的进行对成骨细胞、破骨细胞、免疫细胞、血管组织、神经组织等的免疫组化染色，从而从组织学层面分析其对于骨缺损的修复效果，并论证其内在机制。此外，可采集实验动物的内脏并行切片染色及观察，从而论证可降解生物3D打印材料的生物安全性。在生物学评价方面，可对植入生物3D打印材料后的实验动物的血液进行检测分析以论证其生物相容性和安全性。经处死取材后，可对生物材料内部及周围组织的相关细胞进行生物学检测，如流式细胞学检测、基因检测等，从而从生物学层面探究其修复骨缺损的具体过程。此外，还可以体外实验的方式，利用可降解生物3D打印材料本身或其浸提液刺激骨相关细胞，并从蛋白层面、基因层面、细胞层面上检测其对细胞增殖和成骨分化能力的影响。

在结果观测时间上，研究者需根据不同的实验目的、可降解生物3D打印材料的自身特性、实验动物的特性、结果观察指标的敏感性及准确性等因素，综合制定最佳的结果观测时间点。时间点设计应合理、充分，以确保获得充足的结果数据用于后续统计学分析。其观察期至少设置三个时间点：没有或仅有少量降解、降解过程中、组织反应达到稳定状态或植入部位产品几乎完全消失。例如，一般情况下可分为缺损建模前、术前、术中、术后即刻、术后短期（术后2周、4周）、术后中长期等（术后2月、3月、6月、9月）。如对降解性能有特殊要求，可延长至2年及以上。

有特定的组成和结构，不添加细胞或活性因子，宣称具有组织诱导性的骨填充材料，需提供骨诱导性评价。建议通过植入狗、猪、羊或猴等动物的非骨部位（皮下或肌肉），3个月后能在组织切片上观察到新骨组织的形成。具体内容可参考GB/T 41672中的相关要求。

4.稳定性研究

有效期验证：应明确产品有效期，并提交有效期验证资料。产品有效期验证内容可参照《无源植入性医疗器械货架有效期注册申报资料指导原则》提交相关研究验证资料。

包装验证：需提供在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。

5. 其他资料

根据实际生产工艺流程提交适用的工艺验证资料，明确关键工艺过程控制。如外购原材料经供应商主文档备案，申请人可提供相关授权信并引用经授权的备案后主文档信息。

如涉及不同材料混合，需描述混合过程，明确加工助剂的质控，并对混合均一性进行控制和验证。对每一步生产过程的非预期产物进行确认、分析、控制，提交非预期产物的质控标准、对人体安全性的评估资料等。

（三）产品说明书和标签样稿

产品说明书、标签和包装标识需符合《医疗器械说明书和标签管理规定》和相关国家标准、行业标准的要求，例如YY/T 0466.1《医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求》。

说明书需告知使用者所有使用过程中相关的剩余风险。对产品预期使用者的技术知识、经验、教育背景、培训、身体状况以及产品使用环境（含工作条件）有要求的，在说明书中需予以明确。