附件2

人KRAS基因突变检测试剂注册审查

指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对人Kirsten大鼠肉瘤病毒癌基因同源物（kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog，KRAS）基因突变检测试剂注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门对注册申报资料的审查提供参考。

本指导原则是对该类试剂注册申报资料的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。如注册申请人认为有必要增加本指导原则不包含的研究内容，可自行补充。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但需要提供详细的研究资料和验证资料。需在遵循相关法规和强制性标准的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规、标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规、标准的不断完善和科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围
    本指导原则适用于采用核酸聚合酶链式反应（PCR法），对10%中性缓冲福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织样本中的KRAS基因突变状态进行体外定性检测的试剂。本指导原则以用于结直肠癌（Colorectal Cancer，CRC）患者的西妥昔单抗（Cetuximab） 伴随诊断的预期用途为例，阐述基于PCR法的KRAS基因突变检测伴随诊断试剂临床前及临床研究相关要求，对于声称其他伴随诊断药物、癌种、样本类型及方法学的KRAS基因突变检测试剂，可能部分要求不完全适用或本文所述内容不够全面，申请人可参照本指导原则相关要求，根据产品特性对适用部分进行评价，并补充其他的评价资料。

KRAS是一种鼠类肉瘤病毒癌基因同源物，由RAS家族成员基因编码的一种GTP酶蛋白，参与表皮生长因子受体（epidermal growth factor receptor，EGFR）的信号转导，调控细胞生长、分化、增殖和存活。人KRAS基因突变可影响基因的正常功能，引起细胞生长、分化失去控制，最终导致肿瘤的形成。导致KRAS处于激活状态的突变主要位于基因第2号外显子（第12、13号密码子）、第3号外显子（第59、61号密码子）、第4号外显子（第117、146号密码子）上，包括多种突变类型。KRAS基因改变使癌症患者对抗EGFR治疗药物产生耐药，进而不能从该类药物治疗中获益，而KRAS基因野生型患者则可以从这类药物中明显获益。KRAS作为结直肠癌治疗的分子靶标受到普遍关注，并已陆续开发出了西妥昔单抗等抗EGFR抗体类药物。

针对用于结直肠癌患者的西妥昔单抗的伴随诊断试剂，所覆盖的突变位点应根据其不同突变位点的突变率设置，建议至少包括第2号外显子的第12号和13号密码子的7种热点突变，包括G12D、G12C、G12S、G12R、G12V、G12A、G13D。

本指导原则适用于人KRAS基因突变检测试剂注册申请和变更注册申请的情形。本指导原则针对人KRAS基因突变检测注册申报资料中的部分内容进行撰写，其他未尽事宜应当符合《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》等相关法规要求。

二、注册审查要点

（一）监管信息

1.产品名称及分类编码

产品名称应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》及相关法规的要求，如人KRAS基因突变检测试剂（PCR法）。根据《体外诊断试剂分类目录》，与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂，按照第三类体外诊断试剂管理，分类编码为6840。

2.其他信息

还包括产品列表、关联文件、申报前与监管机构的联系情况和沟通记录以及符合性声明等文件。

（二）综述资料

综述资料主要包括概述、产品描述、预期用途、申报产品上市历史及其他需说明的内容。其中，与同类和/或前代产品的比较应着重从技术原理、主要组成成分、被测靶标（基因突变位点）、预期用途、性能指标、临床应用情况等方面详细说明申报产品与已获批准的同类和/或前代产品之间的主要区别。预期用途应详述KRAS基因突变与适应症之间的关联，药物对不同KRAS突变类型的患者治疗效果描述，提交相应支持性资料。

（三）非临床资料

1.产品技术要求及检验报告

注册申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下，根据产品研制、前期评价等结果，依据国家标准、行业标准及有关文献资料，结合产品特性按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求编写。该类产品作为第三类体外诊断试剂，应当以附录形式明确主要原材料以及生产工艺要求。

人KRAS基因突变检测试剂已有适用的国家参考品，技术要求中应体现国家参考品的相关要求，并使用国家参考品对三批产品进行检验。

如有适用的国家标准、行业标准，产品技术要求的相关要求应不低于相应的要求。

2.分析性能研究

注册申请人应采用在符合质量管理体系的环境下生产的试剂盒进行所有分析性能研究，提交具体试验方案、试验数据、统计分析等详细资料。

如申报产品用于不同适用机型，应采用一个或多个机型，进行充分的试剂分析性能建立研究，对于其他机型，应分析各适用机型的工作原理、检测方法、反应条件控制、信号处理等，如基本相同，可基于风险分析对已建立的分析性能指标进行合理验证。所有适用机型验证的分析性能应基本一致，如不同机型对某一检测项目的某一分析性能存在差异，应针对该差异采用不同机型进行充分的分析性能建立研究。

如申报产品包含不同的包装规格，需要对各包装规格进行分析或验证。如不同规格间存在性能差异，需采用每个包装规格产品进行分析性能评估；如不同规格间不存在性能差异，需要详细说明各规格间的差别及可能产生的影响，采用具有代表性的包装规格进行分析性能评估。

分析性能评估所用样本的基本信息均需明确，例如样本来源、类型、数量、稀释方式等。研究中采用的人KRAS基因突变FFPE样本，应采用科学合理的方法确定其突变类型、突变序列百分率和人基因组DNA浓度水平，提交具体的试验资料。如涉及样本稀释后检测，应采用与适用样本类型一致的阴性基质。对于各项性能中采用的样本，在下述各项性能研究资料中分别提供样本信息。

2.1样本稳定性

2.1.1样本提取前核酸序列的稳定性

经福尔马林固定石蜡包埋的组织样本通常较为稳定。申请人可依据相关专家共识及文献，确定样本的保存温度及保存年限，一般而言，样本保存年限不宜超过5年，以确保样本质量及后续试验的可靠性。申请人亦可通过验证不同保存温度及保存年限对样本检测结果的影响，确定样本的保存温度及保存年限，并提交研究数据。

2.1.2样本提取后核酸序列的稳定性

应检测样本提取后核酸的含量，设置反应体系所需初始DNA含量范围，如单位体积DNA浓度超过所需浓度上限或下限，应提供相应的改进措施。可采用紫外-可见分光光度计或其它方法对DNA浓度进行定量，通过260 nm/280 nm处的吸光度比值（OD260/OD280）或其他方法评价其纯度。同时，应对核酸提取液的保存时间、保存温度进行验证。并评价冻融次数、储存条件等对样本提取后核酸序列稳定性的影响。

2.2适用的样本类型

列明产品适用的样本类型为CRC FFPE病理组织样本。

2.3准确度

采用申报试剂与核酸测序或已上市同类产品，同时检测临床样本，比较检测结果之间的一致性程度，进行申报试剂的准确度评价。

研究用样本应纳入一定数量的人KRAS基因突变型CRC FFPE临床样本和野生型CRC FFPE临床样本，并注意覆盖产品检测范围内的每种突变类型样本，并且应包含不同肿瘤分期（I-IV期）样本、不同肿瘤组织含量样本及干扰样本。

2.4企业参考品验证

根据主要原材料研究资料中的企业参考品设置情况，采用三批产品对企业参考品进行检验并提供详细的试验数据。

2.5精密度

精密度评价应对可能影响检测精密度的主要因素进行验证，除检测试剂（包括核酸提取/纯化组分）本身外，还应包括仪器、操作者、时间、地点、检测轮次、试剂批次等，设计合理的精密度评价周期，并对批内/批间、日内/日间、不同操作者间和不同实验室间的精密度进行综合评价。

评价用样本应为涵盖产品检测范围内所有基因突变类型的FFPE临床样本，对于G12R、G12C等罕见基因突变类型，可采用FFPE细胞系、含有靶序列的核酸或质粒与人KRAS野生型CRC FFPE临床样本制备样本存储液进行精密度研究。试验操作应按照说明书执行，需包含核酸提取/纯化等样本处理步骤。样本应至少包含3个水平：阴性样本、检出限水平样本、中/强阳性样本，并根据产品特性设定适当的精密度要求，例如：

阴性样本：应包括人KRAS野生型样本，阴性符合率应为100%（n≥20）。

检出限水平样本：阳性符合率应≥95%（n≥20）。

中/强阳性样本：反应体系中人基因组DNA浓度水平呈中度到强阳性，且突变序列百分率呈中到高百分比，阳性检出率为100%且CV≤5%（n≥20）。

2.6检出限

研究应包括扩增反应终体系中的突变序列百分率和申报产品反应体系中人基因组DNA浓度两个因素。

2.6.1检出限的建立

建立研究的样本应包括涵盖产品检测范围内所有基因突变类型的FFPE临床样本，对于G12R、G12C等罕见基因突变类型，可采用FFPE细胞系、含有靶序列的核酸或质粒与人KRAS野生型CRC FFPE临床样本混合后制备的样本存储液。

研究应采用不同突变百分率及不同梯度浓度人基因组DNA样本进行多次重复检测，将95%检出率水平的突变百分率及人基因组DNA浓度，确定为产品检出限。

KRAS基因不同突变百分率样本混合应注意，每种突变类型样本储存液按照不同突变序列所占比例进行混合，应至少包括目标检出限和检出限上下至少各2个梯度比例范围。对于按不同比例混合后的样本，建议采用合理的方法验证各样本的实际混合比例。同时，在KRAS基因突变不同比例研究过程中应设置KRAS野生型样本作为空白对照。

不同人基因组DNA量样本混合稀释应注意，使用的FFPE样本应与待混合配置样本类型相同。建议申请人在实际的KRAS不同突变比例下，进行不同梯度DNA浓度的检测。不同梯度DNA浓度范围应涵盖申报产品反应体系中设定的最高DNA浓度和最低DNA浓度。

2.6.2检出限的验证

针对每个突变位点选择不同于建立的临床样本，对已建立的检出限水平进行验证，建议对最低检出限水平的样本进行至少20次的重复检测，应满足95%以上检出率要求。

2.7分析特异性

2.7.1交叉反应

该类产品主要与结直肠部位肿瘤存在较强关联性，申请人在设计交叉反应研究时应将此点纳入考虑。

申请人应考虑与靶序列的核酸序列相近或具有同源性、易引起交叉反应的野生型或其他突变类型序列的交叉反应。建议交叉反应验证考虑以下因素：KRAS基因不同序列；RAS家族不同基因等；高浓度野生型人DNA样本、非人类基因组基因、产品检测范围内各突变位点间的交叉干扰等。

非人类基因组基因样本应包括可能产生交叉反应的常见肠道感染病原体、CRC组织获取时易感染病原体等，需在有临床意义相关浓度下进行检测，细菌浓度水平建议至少106 cfu/mL，病毒浓度水平建议至少105 pfu/mL。

试验方案需明确用于交叉反应验证的样本来源、制备方法、核酸序列确认和浓度选择等，并提交详细的研究资料。

2.7.2干扰研究

应针对可能的内源和外源性干扰物进行干扰试验研究。对于FFPE样本，内源性干扰物质应包括血红蛋白、甘油三酯、坏死组织等，外源性干扰物质应包括福尔马林、石蜡、二甲苯、乙醇、蛋白酶K、常用相关治疗药物等。

干扰试验可通过在所有突变类型检出限水平处样本存储液中加入干扰物质的方式，评价干扰物质对目标基因检测的影响，也可直接采用暴露于干扰因素后的受试者样本，进行干扰试验评价。建议申请人在每种干扰物质的潜在最大浓度（“最差条件”）条件下进行评价；如有干扰，应确定不产生干扰的最高浓度。

2.8核酸提取/纯化性能

石蜡包埋组织样本在福尔马林固定过程中，会使样品中的核酸与核酸之间、核酸与蛋白之间发生交联。因此，在进行核酸检测之前，应有核酸提取/纯化步骤。该步骤的目的除最大量分离出目的核酸外，还有尽可能去除PCR抑制物的纯化作用。申请人需设置合理的评价方案（如：对同一CRC FFPE临床样本中段部分进行多份连续切片，等）和评价指标，评价样本核酸提取过程的重复性。

无论检测试剂是否含有核酸提取/纯化的组分，企业都应结合检测试剂的特性，对配合使用的所有核酸提取试剂进行提取核酸纯度、浓度、提取效率、提取过程重复性的研究，并评价该方法能否满足KRAS基因突变检测试剂的要求，提供详细的评价资料。

若产品适用两种或以上核酸提取试剂，则每种核酸提取试剂均需配合检测试剂进行精密度、检出限和抗干扰的验证。

2.9反应体系

2.9.1样本采集和处理

应确定样本中的最低肿瘤细胞含量，提交确定方法及研究数据，肿瘤细胞所占比例需达到所用扩增检测方法的要求。当样本中肿瘤细胞含量低于标准要求时，如需采用样本富集等方法来满足肿瘤细胞含量要求，应提交详细的样本富集方法、步骤及研究数据，并对该方法所制备样本进行精密度和检测限验证研究。

2.9.2核酸提取和反应体系

研究确定最佳核酸提取和反应体系，包括核酸提取用的样本体积、洗脱体积和PCR加样体积、各种酶浓度、引物/探针浓度、dNTPs浓度、阳离子浓度及反应各阶段温度、时间、循环数等。明确每μL反应体系的DNA加样量和总DNA浓度确定方法，建议在保证核酸提取质量的情况下尽量扩大总反应体系和加样量，以提高检测灵敏度。

如有多个适用机型，需提供每个适用机型基线和阈值的确定资料。不同适用机型的反应条件如果有差异应分别详述，并提交验证资料。

3.稳定性研究

包括实时稳定性（有效期）、运输稳定性、开封稳定性及冻融次数限制等研究，申请人可根据实际需要选择合理的稳定性研究方案。稳定性研究资料应包括研究方法的确定依据、具体的实施方案、详细的研究数据以及结论。对于实时稳定性研究，应提供至少三批试剂在实际储存条件下保存至成品有效期后的研究资料。

4.阳性判断值研究

阳性判断值即为能够获得理想的检测准确性的临界值（Cut-off）。研究建议纳入一定数量的临床样本，涵盖人KRAS野生型和可检测的不同突变类型，采用受试者工作特征（ROC）曲线的方式进行研究，亦可采用其他科学合理的方法进行阳性判断值研究。如果试剂判读存在灰区，应提交灰区范围确定的研究资料。提交阳性判断值建立及验证研究资料时，应包括研究方案、设定评价标准、研究过程以及研究原始数据等。其中，所用样本的背景信息列表应至少包括性别、年龄、临床诊断信息、样本来源机构、检测结果等信息。

5.其他资料

5.1主要原材料研究

此类产品的主要原材料应包括引物、探针、酶、dNTPs、核酸分离/纯化组分（如有）、质控品、企业参考品等。应提供主要原材料的选择与来源、制备过程、质量控制标准等相关研究资料、质控品的定值试验资料等。如主要原材料为企业自制，应提供其详细制备过程；如主要原材料源于外购，应提供资料包括：选择该原材料的依据及对比筛选试验资料、生产商提供的质量标准/出厂检验报告，以及该原材料到货后的质量检验资料。生产商应固定，不得随意更换。

5.1.1 引物和探针

应详述每一待测位点检测用引物、探针的设计原则，分别提供引物探针序列、靶基因序列及两者的对应情况。建议设计两套或多套引物探针以供筛选，针对待测位点的检测灵敏度和特异性等进行评价，选择最佳引物探针组合，并提交详细的筛选研究数据。同时应针对引物、探针及检测靶序列与公开数据库进行同源性分析，如有同源序列应着重评价是否会有交叉反应。

申请人应针对选定的引物、探针原材料进行质量评价，一般包括：外观、分子量、纯度、浓度、序列准确度、探针荧光标记基团，以及功能性试验等，并依据评价结果建立合理的质量标准。

5.1.2脱氧三磷酸核苷（dNTPs）：包括dATP、dCTP、dGTP、dTTP或dUTP，应提交对其纯度、浓度等的验证资料，以及功能性试验资料，并确定质量标准。

5.1.3酶：主要包括DNA聚合酶、尿嘧啶DNA糖基化酶（UDG/UNG）等，应分别对酶活性、热稳定性、功能性试验等进行评价和验证，并确定质量标准。

5.1.4质控品

试剂盒一般包含阴性质控品和阳性质控品。阳性质控品应包含较常见的突变序列或理论上较难测得的突变序列，可采用质粒、细胞系或临床样本的核酸提取液等进行制备。阴性质控品可采用含有野生型核酸序列的核酸溶液，也可采用不含待测靶序列的空白对照，对交叉污染导致的假阳性结果进行质控。质控品应参与样本核酸的平行提取和检测的全过程。提交试剂盒质控品有关原料选择、制备、定值过程、浓度范围等试验资料，对质控品的检测结果Ct值范围做出明确的要求。

5.1.5内标

内标，又称内对照，可以对管内抑制导致的假阴性结果进行质量控制，应与靶核酸一同提取及扩增。申请人需对内标的引物、探针和模板浓度做精确验证，既要保证内标荧光通道呈明显的阳性曲线又要尽量降低对靶基因检测造成的抑制。明确内标的检测结果Ct值范围。建议科学设置内标，对待测样本的取样质量、试剂的反应体系进行监控。

5.1.6企业参考品制备

企业参考品一般包括阳性参考品、阴性参考品、检出限参考品和重复性参考品。应根据产品性能验证的实际需要设置企业参考品。

常见基因突变位点建议采用临床样本提取的DNA储备液作为原料，对于罕见基因突变类型可采用临床样本提取的DNA储备液、细胞系或质粒作为原料。企业参考品基质应与样本储存液基质相同。应提交企业参考品的原料来源、选择、制备、浓度、突变样本的突变类型及突变百分率确认方法或试剂等相关验证资料。企业参考品的设置建议如下：

阳性参考品：针对试剂盒检测范围内所有突变位点均应设置相应的阳性参考品，设置多个突变百分率梯度。

阴性参考品：应包括经确认无相应靶突变序列的样本（如野生型人基因组，RAS家族不同基因型等）。

检出限参考品：针对试剂盒检测范围内所有突变位点均应设置相应的检出限参考品，其中每个突变位点应从扩增反应终体系总核酸浓度和突变序列所占百分率两个方面进行评价，可选择检出限水平（例如：95%检出率）或略高于检出限的水平的样本。

重复性参考品：应包括略高于检出限浓度水平的阳性样本、中或强阳性水平样本、阴性样本（野生型样本），其中阳性重复性参考品以常见突变类型或理论上较难测得的突变序列为主。

5.2生产工艺研究

生产工艺研究资料主要包括工作液配制（引物、探针浓度、酶浓度、dNTPs浓度、缓冲液离子浓度等）、分装和冻干（如适用）、荧光标记（如适用）等工艺过程的描述及确定依据。生产过程应对关键参数进行有效控制，可采用流程图方式描述生产工艺，标明关键工艺质控步骤，并详细说明该步骤的质控方法及质控标准。提交主要生产工艺的确定及优化研究资料。

（四）临床评价资料

人KRAS基因突变检测试剂针对结直肠癌适应证，预期用途为用于西妥昔单抗的伴随诊断。针对该预期用途，KRAS突变一般为第2号外显子（密码子12和13）、第3号外显子（密码子59和61）以及第4号外显子（密码子117和146）的突变。申报产品所覆盖的突变位点，根据其不同突变位点的突变率，建议至少包括第2号外显子的第12号和13号密码子的7种热点突变，包括G12D、G12C、G12S、G12R、G12V、G12A、G13D。

该类试剂应通过临床试验路径进行临床评价，临床试验包括产品临床检测性能研究和伴随诊断试剂临床意义研究两部分。临床试验应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》《医疗器械临床试验质量管理规范》和《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》的要求，如相关法规、文件有更新，临床试验应符合更新后的要求。

1.临床检测性能研究

1.1临床试验机构及人员

申请人应选择不少于3家经备案的临床试验机构开展临床试验。临床试验机构应常规开展结直肠癌分子病理检测，具有病理诊断、分子生物学检测的优势，试验操作人员应有足够的时间熟悉检测系统的各环节（仪器、试剂、质控及操作程序等），熟悉评价方案。临床试验整个过程均应处于有效的质量控制下，最大限度保证试验数据的准确性及可重复性。

1.2临床试验适用人群和样本类型

适用人群为经病理诊断为结直肠癌的人群。应注意纳入人群应覆盖结直肠癌不同分期的病例。阳性样本应包括一部分弱阳性的样本。

临床试验所用的样本类型应为病理质控合格的FFPE样本。如对于活检标本及手术标本均适用，则临床试验中对于两种标本均应纳入。临床样本的处理、保存和核酸提取等应分别满足申报产品说明书及对比试剂说明书的相关要求。

1.3对比方法选择

可选择实验室参考方法或已上市同类产品作为对比方法。参考方法的检测可在临床试验机构完成也可委托具有资质的第三方机构完成。已上市同类产品的选择应从预期用途、样本要求、检测性能、检测范围、所检突变是否可以分型等方面，确认其与申报产品具有较好的可比性。

如选择核酸序列测定方法作为此类试剂临床试验研究的对比方法，验证申报试剂检测结果与核酸序列测定（测序）结果之间的一致性情况，临床研究报告中应对选用的测序方法作详细介绍。

1.4临床试验样本量

临床试验样本量应采用适当的统计学方法进行估算，并详细描述所使用统计方法及各参数的确定依据。此部分临床试验目的为评估两种检测方法之间的一致性，因此建议采用单组目标值法进行最低样本量的估算。通过阳性符合率和阴性符合率来分别计算所需阳性样本和阴性样本的例数。样本量估算公式如下：

公式中，n为样本量；Z1-α/2、Z1-β为显著性水平和把握度的标准正态分布的分数位，P0为评价指标的临床可接受标准，PT为申报产品评价指标预期值。

其中阳性符合率和阴性符合率的临床可接受标准（P0）建议不低于90%。临床试验结果中，相关评价指标的95%置信区间下限应不低于预设的临床可接受标准。

基于申报产品的方法学为PCR方法，临床试验中应对所声称的每个突变位点均进行验证，且每个突变位点均应具有一定的阳性病例。对于临床罕见的突变位点，在临床前进行了充分研究的基础上，例数可酌情减少，申请人应提供相关的支持性资料。

临床试验总样本量确定时应在上述阴、阳性样本最低样本量估算的基础上，同时考虑其他可能造成受试者脱落的情况以及申报产品所覆盖的突变位点，根据实际情况适当增加入组样本量。

1.5统计分析

首先应针对所入组人群进行人口学分析，包括性别、年龄、治疗状态、组织分型、分期、样本类型、肿瘤细胞比例等方面进行分析，还应分析临床试验中所纳入的弱阳性样本情况。

以四格表分别总结申报产品与对比方法的定性检测结果，计算阳性符合率、阴性符合率及相应的95%置信区间。除总体统计外，还要针对每个突变位点以及弱阳性样本进行亚组分析，以验证申报产品与对比方法检测结果的一致性。

针对两种方法检测不一致样本，应采用合理的方法进行确认，对不一致的原因综合进行分析。

2. 伴随诊断临床意义的确认

2.1 与西妥昔单抗同步开发的原研伴随诊断试剂

申请人应提供与药物同步开发的药物临床试验资料，也可由药企通过主文档形式递交。

2.2 与西妥昔单抗药物临床试验中CTA方法进行一致性比对的原研伴随诊断试剂

2.2.1临床试验机构数量

针对此部分临床研究，申请人应选择不少于3家按要求备案的临床试验机构开展临床试验。

2.2.2 临床试验设计及对比方法的选择

如申报试剂包括KRAS第 2号外显子（密码子12和13）、第3号外显子（密码子59和61）以及第4号外显子（密码子117和146）的其他突变，可与西妥昔单抗药物临床试验中所采用的CTA方法进行比较研究。可采用重建CTA的方式，应注意重建CTA的实验流程、检测性能等应与CTA方法具有良好的一致性。

2.2.3入组人群

入组人群应以西妥昔单抗药物的适应证人群，即转移性结直肠癌为主。

样本量的估算方法与上述1.4中的样本量估算方法相同，根据与CTA的一致性水平设置合理的最低可接受标准。

2.3 西妥昔单抗的非原研伴随诊断试剂

申报产品用于指导用药的灵敏度应与原研伴随诊断试剂相当，根据原研伴随诊断试剂的灵敏度水平设置相应的阳性判断值，以保证两者具有较好的一致性。

如申报试剂仅包括上述的7个热点突变，可采用具有可比性的原研伴随诊断试剂进行比较研究，评价两者之间的一致性。

如申报试剂包括KRAS第 2号外显子（密码子12和13）、第3号外显子（密码子59和61）以及第4号外显子（密码子117和146）的其他突变，则可与其他通过重建CTA方式进行了伴随诊断评价的已上市产品进行比较研究。

其他要求同2.2部分。

2.4 其他

如申报产品所伴随药物为其他药物，则应根据伴随诊断试剂相关指导原则的要求提供伴随诊断证据。如申报产品为与新开发的抗肿瘤药物同步研发的伴随诊断试剂，则可提供与药物同步开发的药物临床试验资料作为其伴随诊断证据。药物临床试验报告中应明确所使用的伴随诊断试剂为申报产品，并明确申报产品在药物临床试验中所起的作用以及与药物疗效的关系。

3.通用要求

3.1临床试验方案

临床试验实施前，研究人员应从流行病学、统计学、临床医学、检验医学等多方面考虑，设计科学合理的临床试验方案。各临床试验机构应执行同一临床试验方案，且保证在整个临床试验过程中遵循预定的方案实施，不可随意改动。整个试验过程应在临床试验机构的实验室内并由本实验室的技术人员操作完成，申请人的技术人员除进行必要的技术指导外，不得随意干涉实验进程，尤其是数据收集过程。

试验方案中应确定严格的病例纳入/排除标准，任何已经入选的病例再被剔除出临床试验都应记录在案并明确说明原因。在试验操作过程中和判定试验结果时应采用盲法以保证试验结果的客观性。

3.2质量控制

临床试验开始前，建议进行临床试验方案的培训，以熟悉并掌握相关试验方法的操作、仪器、技术性能等，最大限度控制试验误差。整个试验过程都应处于有效的质量控制下，最大限度保证试验数据的准确性及可重复性。

3.3临床试验报告

临床试验报告应该对试验的整体设计及各个关键点给予清晰、完整的阐述，应该对整个临床试验实施过程、结果分析、结论等进行条理分明的描述，并应包括必要的基础数据和统计分析方法，最后得出临床试验结论。临床试验报告的撰写应参考相关法规的要求。

（五）产品说明书和标签样稿

产品说明书格式应满足《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求。产品说明书中技术内容应与注册申报资料中的相关研究结果保持一致，如某些内容引用自参考文献，应以规范格式进行标注，并单独列明文献的相关信息。人KRAS基因突变检测试剂说明书编写应重点关注以下内容。

1.【预期用途】应至少包括以下几部分内容：

1.1试剂盒用于体外定性检测结直肠癌患者经10%中性福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）样本中KRAS基因第X号外显子X密码子的X个突变位点（明确突变型别）。用于XX药物的伴随诊断。

1.2建议列表表述人KRAS多个基因突变型别，列明不同外显子中基因突变的排列顺序。至少明确产品外显子、突变位点及突变位点临床意义。

1.3人KRAS基因突变检测的目标人群：

1.4申报试剂应伴随特定肿瘤治疗药物联合进行临床试验研究，并证明两者伴随使用具有显著的临床治疗意义，说明书中需明确具体药物通用名称，并简要介绍相关的临床患者受益情况。

1.5应介绍相关的临床背景，包括相关适用人群特征、肿瘤的组织类型、适用的样本类型、待测靶基因序列的特征及选择依据、靶基因及其表达蛋白在恶性肿瘤发生、发展过程中可能起到的作用、相关药物或其他治疗技术及其作用机理、与待测突变位点可能存在的关系等。

1.6明确说明该试剂盒仅用于对结直肠癌患者靶基因序列的检测，其检测结果仅供临床参考，不应作为患者个体化治疗的唯一依据，临床医生应结合患者病情、药物适应症、治疗反应及其他实验室检测指标等因素对检测结果进行综合判断。

2.【检验原理】

2.1对试剂盒检测能够覆盖的所有突变位点或突变类型、内标基因进行详细描述（基因座位、突变类型及相关特征等），对引物及探针设计、不同样品反应管组合、质控品设置及荧光信号检测原理等进行逐项介绍。

2.2详细介绍核酸分离/纯化方法、原理等（如适用）。

2.3如反应体系中添加了相关的防污染组分（如UDG/UNG等），也应对其作用机理作适当介绍。

3.【样本要求】重点明确以下内容：

样本的采集、处理、运送和保存：明确对适用样本的取材、固定、包埋的具体要求，可参考国内相关标准操作性文件内容进行编写或引用。明确样本中肿瘤细胞含量的要求，明确低于声称肿瘤细胞含量样本的处理方式。明确样本核酸提取/纯化前的预处理过程、保存条件及期限、运输条件等。

4.【检验方法】详细说明实验操作的各个步骤，包括：

详细说明实验操作的各个步骤，包括：

4.1 FFPE组织样本脱蜡过程，应分别描述封固于载玻片与未封固于载玻片的脱蜡步骤（如适用）。

4.2试剂配制方法、注意事项。

4.3核酸分离/纯化的条件、步骤及注意事项。质控品应参与样本核酸的平行提取，以对核酸分离/纯化环节进行合理的质量控制，明确提取核酸的浓度纯度等质量要求。

4.4扩增反应前准备：各组分加样体积、顺序、相关注意事项等。

4.5 PCR各阶段的温度、时间设置、循环数设置及相关注意事项。

4.6仪器及软件设置：特殊参数，待测基因、内标和质控品的荧光通道选择等。

5.【检验结果的解释】

结合质控品、内标以及样本管检测结果的Ct值，以列表的形式对所有可能出现的结果组合及相应的解释进行详述。如存在检测灰区，应详述对于灰区结果的处理方式。

6.【检验方法的局限性】

6.1本试剂盒的检测结果仅供临床参考，对患者个体化治疗的选择应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

6.2阴性结果不能完全排除靶基因突变的存在，样本中肿瘤细胞过少、核酸过度降解或扩增反应体系中靶基因浓度低于检出限亦可造成阴性结果。

6.3肿瘤组织（细胞）可能存在较大异质性，不同部位取样可能会得到不同的检测结果。

6.4不合理的样本采集、转运及处理，以及不当的试验操作和实验环境均有可能导致假阴性或假阳性结果。

6.5明确该检测仅限于规定的样本类型及检测系统（包括适用机型、核酸分离/纯化试剂、检测方法等）。

6.6本检测试剂的检测范围仅包括检测试剂声称的基因突变位点范围，不包括检测试剂盒声明之外的基因突变位点的检测。

6.7对于西妥昔单抗伴随诊断用途，如检测结果为阴性，也不能说明患者一定能从使用西妥昔单抗中获益，还应结合其他临床诊断结果综合判断。

7.【产品性能指标】详述以下性能指标：

7.1对国家参考品和企业参考品的符合情况。

7.2检出限：说明在试剂盒规定的检测条件及扩增体系中，试剂盒能够覆盖的所有突变类型的最低检出浓度。重点考虑原始模板中基因突变的百分率和扩增终体系中核酸浓度两个因素对检出限的影响，并简要介绍检出限的确定方法。

7.3对精密度的研究情况进行总结。

7.4分析特异性

7.4.1交叉反应：详述交叉反应验证的基因类型、病原体种类，及有/无交叉反应的浓度水平。

7.4.2干扰试验：说明验证的干扰物质种类及有/无干扰反应的浓度水平。

7.5临床试验：简要介绍试验方法、受试者及样本、试验结果和结论等。

8【注意事项】

8.1本产品仅用于体外诊断。

8.2临床实验室应严格按照《医疗机构临床基因扩增实验室管理办法》等有关分子生物学实验室、临床基因扩增实验室的管理规范执行。

8.3试剂保存运输及使用过程中多种因素可能导致性能变化，如保存运输不当、样本采集、样本处理及检测过程操作不规范等，请严格按照说明书操作。

8.4生物安全防护相关内容。

8.5避免实验室污染的措施。

三、参考文献

[1]国家市场监督管理总局.体外诊断试剂注册与备案管理办法:国家市场监督管理总局令第48号[Z].

[2]国家药品监督管理局.关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告:国家药品监督管理局公告2021年第122号[Z].

[3]国家药品监督管理局.体外诊断试剂临床试验技术指导原则:国家药品监督管理局2021年第72号[Z].

[4]国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心.定性检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则:国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心2022年第36号[Z].

[5]国家食品药品监督管理局.体外诊断试剂说明书编写指导原则:食品药品监管总局通告第17号[Z].

[6]中国临床肿瘤学会指南工作委员会.结直肠癌诊疗指南2024年版.北京：人民卫生出版社[S].